فهرست مطالب

دماسنج‏هاي ساقه بي غلاف براي گرماسنج‏ها

هدف و دامنه كاربرد

نوع دماسنج

مقياس دما

فروبري

شيشه

گاز پركننده

ساخت

درجه‏بندي و عدد نويسي

دقت

علائم

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد دماسنج‏هاي بي غلاف براي گرماسنج‏ها كه نخستين بار در سال 1354 تهيه گرديد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تائيد كميسيون فني اندازه شناسي براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در يازدهمين جلسه كميته ملي استاندارد اندازه‏شناسي , اوزان و وسايل سنجش مورخ 66/9/30 تصويب شد , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه سال 1349 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا فواصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏هاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :

ISO 651 – 1975

دماسنج‏هاي ساقه بي غلاف براي گرماسنج‏ها

1 ـ هدف و دامنه كاربرد

اين استاندارد ويژگيهاي لازم آن دسته از دماسنج‏هاي بي غلاف و با گستره كم , ويژه استفاده در پمپ گرماسنجي و ساير موارد اندازه‏گيري دقيق تغيير دما را تعيين مي‏كند . اين دماسنج‏ها داراي زينه‏بندي كمكي در صفر درجه سلسيوس نيستند و به همين جهت براي اندازه‏گيري مطلق دما مناسب نمي‏باشند . ( اندازه‏گيري مطلق دما معمولا در گرماسنجي مورد نياز نيست ) مگر آنكه بلافاصله قبل از استفاده با دماسنج استاندارد مقايسه شده باشند .

2 ـ نوع دماسنج

اين دماسنج‏ها بايد جيوه‏اي و بي غلاف بوده و پشت آنها لعاب داده شده باشد .

3 ـ مقياس دما

اين دماسنج‏ها بايد مطابق با مقياس سلسيوس همانگونه كه در تعريف جاري مقياس بين المللي عملي دما آمده است و توسط كنفرانس عمومي اوزان و مقياسها پذيرفته شده است و نيز برطبق سيستم بين المللي يكاها , درجه‏بندي شود .

4 ـ فروبري

اين دماسنج‏ها بهتر است براي استفاده در حالت فروبري كلي 1 كاليبره شوند ( يعني قرائت در صورتي درست است كه دماسنج قائم باشد و حداقل تا انتهاي ستون مايع در محيطي كه اندازه‏گيري دماي آن مورد نظر است فرو رفته باشد). اما كاليبره كردن براي استفاده در حالت فروبري بخشي 2 بنا به درخواست مصرف كننده مجاز است . در دماسنج فروبري بخشي بايد يك خط كه حداقل نصف محيط دور ساقه دماسنج را دربرگيرد در ترازي كه براي فروبري در نظر گرفته شده است , حك شود .

5 ـ شيشه

شيشه بايد چنان انتخاب و به عمل آورده شود كه پس از تكميل مشخصات زير را دارا باشد :

5 ـ 1 ـ تنش‏هاي داخلي در شيشه بايد چنان كاهش يابد كه امكان شكستن آن در اثر تغييرات ناگهاني دما و ضربه به حداقل برسد .

5 ـ 2 ـ بلافاصله بعد از اينكه دماسنج براي مدت 15 دقيقه در دمائي كه 30ºC بيش از پائين‏ترين دماي آن است گرم و سپس به طور طبيعي در هوا خنك شود , مقدار تصحيح در قرائت دماسنج در پائين‏ترين دماي گستره اسمي نبايد بيش از 0/02ºC تغيير كند .

5 ـ 3 ـ كيفيت روشني در خواندن زينه‏ها نبايد در اثر فرآيند بلورسازي يا تارشدگي كاهش يابد .

5 ـ 4 ـ ناخالصي‏ها و عيوب شيشه بايد چنان باشد كه تغيير شكل در سطح هلالي مايع به حداقل ممكن برسد .

6 ـ گاز پركننده

بالاي جيوه دماسنج‏ها مي‏شود خلاء باشد يا با گاز پر شود , در حالت دوم بايد فقط از گازي خشك و بي اثر استفاده شود . در دماسنجي كه از گاز پر شده است هنگامي كه سطح هلالي مايع در انتهاي بالائي زينه‏بندي قرار دارد و دماي گاز بالاي جيوه به اندازه 30ºC تغيير مي‏كند , دمايي كه دماسنج نشان مي‏دهد نبايد بيش از 0/01ºC تغيير كند .

يادآوري - اگر فشار گاز داخلي وقتي دماسنج بالاترين دماي خود را نشان مي‏دهد از 0/5 بار 3 تجاوز نكند , نياز فوق تأمين است .

7 ـ ساخت

7 ـ 1 ـ شكل

دماسنج‏ها بايد راست و مقطع بيروني آنها تقريبأ دايره‏اي باشد .

7 ـ 2 ـ انتهاي بالائي

انتهاي دماسنج بايد گرد باشد , مگر اينكه شكل خاص ديگري مورد نياز باشد .

7 ـ 3 ـ لوله موئين

جدار داخلي لوله موئين بايد صاف باشد . تغييرات سطح مقطع دروني لوله نبايد بيش از 0/05 مقدار ميانگين باشد و قطر داخلي لوله موئين بايد به اندازه‏اي بزرگ باشد كه وقتي افزايش دما به طور يكنواخت در هر دقيقه بيش از 0/05ºC نيست , جهت سطح مايع در لوله موئين بدون ضربه انگشت بيش از نصف يك فاصله تقسيم نباشد . در مورد دماسنج‏هايي كه براي استفاده در حالت فروبري بخشي كاليبره شده‏اند , حجم جيوه در لوله موئين كه بين خط فروبري و پائين‏ترين خط زينه‏بندي عدد نويسي شده قرار گرفته است نبايد بيش از حجم هم ارز 2ºC باشد .

7 ـ 4 ـ محفظه انبساط ( محفظه ايمني )

لوله موئين بايد در قسمت بالا داراي گشادشدگي با حجم كافي باشد تا بتوان دماسنج را تا 60ºC ( يا 70ºC در مورد دماسنج‏هاي STL al /0/01/42 و STL al/0/01/45) گرم كرد .

محفظه انبساط بايد گلابي شكل و قسمت نيمكره آن به طرف بالا باشد . شكل آن بايد چنان باشد كه تا دماي 40ºC سطح هلالي مايع در قسمت باريك لوله بماند .

7 ـ 5 ـ محفظه انقباض

يك محفظه انقباض بايد ساخته شود به طوري كه در صفر درجه سلسيوس جيوه به مخزن برنگردد . اين محفظه بايد كشيده و تا حد امكان باريك باشد و از مخزن با لوله موئيني به طول حداقل mm 3 جدا شود .

7 ـ 6 ـ گشادشدگي لوله موئين

گشادشدگي لوله موئين نبايد در جائي باشد كه باعث تغيير در سطح مقطع لوله موئين در قسمت زينه‏بندي بيش از آنچه در زيربند 7 ـ 3 مجاز مي‏باشد شود .

7 ـ 7 ـ اندازه‏ها :

اندازه‏هاي اين دماسنج‏ها بايد مطابق جدول 1 و شكل 1 باشد .

8 ـ درجه‏بندي و عدد نويسي

8 ـ 1 ـ زينه‏بندي‏ها و بازه درجه‏بندي براي دماسنج‏ها بايد مطابق جدول 2 باشد .

8 ـ 2 ـ خطوط زينه‏بندي بايد روشن و داراي ضخامت يكسان باشد و اين ضخامت در هيچ موردي نبايد از mm 0/05 تجاوز كند . اين خطوط بايد بر محور دماسنج عمود باشند .

8 ـ 3 ـ وقتي دماسنج قائم قرار گرفته و از روبرو ديده مي‏شود , انتهاي چپ همه خطوط زينه‏بندي بايد روي يك خط قائم فرضي قرار گيرند . وقتي دماسنج طوري ديده مي‏شود كه انتهاي راست خطوط كوتاهتر , خطوط مربوط به, 0/01ºC با سمت چپ لوله موئين در يك رديف قرار گيرند خطوط بلندتر در هر 0/05ºC بايد از لوله موئين گذشته و به طرف راست ادامه يابد .

طول خطوط كوتاهتر بايد حدود 1 ميلي‏متر باشد .

8 ـ 4 ـ اعداد بايد چنان قرار گيرند كه ادامه فرضي خطوط مربوط به آنها را نصف كند . اين اعداد مي‏توانند در طرف راست يا چپ خطوط زينه‏بندي ( هرطور بهتر است ) باشند . 8 ـ 5 ـ خطوط زينه‏بندي بايد طوري قرار گيرند كه وقتي ستون جيوه درست از انتهاي راست يا چپ خطوط كوتاه ديده مي‏شود قسمت لعابي پشت ساقه زمينه‏اي براي اعداد , زينه‏بندي و ستون جيوه باشد . ( شكل 2)

يادآوري - شكل 2 دو نوع مختلف درجه‏بندي و عدد نويسي را براي اين دماسنج‏ها نشان مي‏دهد اما اين نوع درجه‏بندي و عدد نويسي‏ها اجباري نيستند .

8 ـ 6 ـ زينه‏بندي دماسنج بايد تا ده خط تقسيم ( يعني 0/1ºC ) خارج از حدود اسمي كه در جدول 2 مشخص شده است , ادامه يابد .

8 ـ 7 ـ زينه‏بندي بايد در هر تقسيم 0/1 درجه سلسيوس عدد نويسي شود . عدد نويسي كامل بايد  حداقل در هر تقسيم يك درجه سلسيوس و حتي در صورت لزوم به تعداد بيشتر صورت گيرد .

8 ـ 8 ـ ماده رنگي پركننده خطوط و اعداد و علائم بايد در شرايطي كه در قرارداد خريدار و فروشنده ذكر شده است ثابت بماند .

9 ـ دقت

9 ـ 1 ـ خطاي زينه‏بندي

وقتي دماسنج در فشار يك جو قرار مي‏گيرد و ستون مايع بيروني ( در مورد دماسنج‏هاي فروبري بخشي ) نيز در دماي مشخص شده ( بند 10 ـ ب ) است , خطاي زينه بندي نبايد بيش از 0/1ºC باشد .

9 ـ 2 ـ خطاي بازه

قدر مطلق اختلاف جبري بين خطاهاي هر دو نقطه كه فاصله آنها از 50 تقسيم بيشتر نيست در هر صورت نبايد بيش از 0/01ºC باشد .

10 ـ علائم

علائم زير بايد به طور ثابت و خوانا روي دماسنج ثبت شود .

الف ) واحد دما - علامت اختصاري نام سلسيوس مانند " C " يا نماد “  ºC”

ب ) فروبري - روي هر دماسنج كه براي استفاده در حالت فروبري بخشي درنظر گرفته شده است , بايد عمق فروبري و دماي ستون بيروني كه دماسنج براي آن كاليبره شده است , علامت‏گذاري شده باشد .

ج ) گاز پركننده ( در صورت وجود ) مثل " پرشده با زات ," " خلاء " يا يك علامت اختصاري مناسب .

د ) بهتر است براي مشخص كردن شيشه مخزن از نوار يا نوارهاي رنگي يا نوشته روي دماسنج استفاده شود .

ه ) شماره شناسائي ( سازنده )

و ) نام يا نشان فروشنده يا سازنده

ز ) شماره اين استاندارد يعني 1348

ح ) علامت شناسائي مربوط به دماسنج مانند STL al/0/01/05

1- Total immersion

2- Partial immersion

3- 1bar = 105 Pa